## Slide 1
Дегтярев Д. Д., Шуваев А. Д.
Лабораторная посуда и установки
Институт Органической Химии РАН им. Н. Д. Зелинского
Лаборатория азотсодержащих органических соединений №19

## Slide 2
Круглодонные колбы
Круглодонные колбы Основная ёмкость для проведения реакций
Колбы – приемники
Для чего такие типы соединений?

## Slide 3
Круглодонные колбы
Возможно множество модификаций, в основе которых круглодонная колба

## Slide 4
Круглодонные колбы. Колбы Шленка
Основное предназначение – работа в инертной атмосфере, хранение очищенных веществ в инертной атмосфере.

## Slide 5
Работа в инертной атмосфере с использованием линии Шленка
Подача аргона в систему
Подвод вакуума
Счетчик пузырьков
Ловушка
Колба Шленка, закрытая септой и помещенная в баню для охлаждения жидким азотом
Масляный насос
Шприцевой насос
Трехходовой кран
Для чего в этой системе нужен масляный насос?

## Slide 6
Плоскодонные колбы
Плоскодонная колба
Удобна, но архаична
Колба Эрленмейера
«Рабочая лошадка» для многих целей
Колба Бунзена
Незаменима при фильтровании
Что не так на фото?

## Slide 7
Электрохимические «реакторы»
Разделенная электрохимическая ячейка
Неразделенные электрохимические ячейки

## Slide 8
Холодильники
Холодильники
а, б – воздушные холодильники
Не используются как обратные, охлаждают горячие пары
в - холодильник Либиха
Плох как обратный, используется в перегонке
г – холодильник Аллина
Стандартный обратный холодильник
д – холодильник Грэхема
Нисходящий холодильник
е – холодильник Штеделера
Высокоэффективный нисходящий
ж – холодильник Димрота
Обратный для высококипящих веществ
з – высокоэффективный (интенсивный) холодильник
Для низкокипящих веществ
и – погружной холодильник (палец)
Когда какой будете использовать?

## Slide 9
Воронки
Делительные воронки
Капельные воронки
Зачем второй кран?
Давайте помечтаем
Для чего вы бы стали использовать эти приборы?

## Slide 10
Фильтрование
Воронки Бюхнера
Фильтры Шота
(Со стеклянным фильтрующим дном)
Фильтрование через складчатый фильтр
Фильтры ПОР 16 (S) подходят для мелких осадков. Низкая скорость фильтрования, забивается.
Фильтры ПОР 40 (≈M) «рабочая лошадка».
Фильтры ПОР 100 (≈L) Не подходят для большинства органики. Только крупные осадки

## Slide 11
Фильтрование
Фильтрование в инертной атмосфере
Шприцевой фильтр
Пластиковый «спец фильтр» с тефлоновым фильтрующим дном
Тефлоновый спец фильтр с металлическим фильтрующим дном

## Slide 12
Фильтрование микроколичеств
Прибор для фильтрования «на гвоздие», выполненном из стеклянной палочки. Можно фильтровать очень маленькие количества осадка
Воронка Хирша
Фильтрование при охлаждении. Проще предварительно охладить субстрат и воронку
Прибор для фильтрования малых количеств через воронку Хирша
Фильтрование с помощью пробирки Крейга. Позволяет кристаллизовать и фильтровать микроколичества веществ. Не забудьте привязать к верхней (погружной) части проволочку перед центрифугированием.

## Slide 13
Горячее фильтрование и фильтрование микроколличеств
Воронки для горячего фильтрования.
а – с водным обогревом
б – обогреваемая паром
в – обогреваемая паром воронка Бюхнера.
Более простой метод – не сильно нагрейте фильтр Шота термофеном и быстро фильтруйте горячий маточник с осадком. Небольшое разряжение!!!! Сильный вакуум приводит к ускоренному испарению растворителя, что может вызвать закупорку пор фильтра.
Насадка для фильтрования из многогорлой колбы. Подходит для быстрого отделения небольших количеств осадков.

## Slide 14
Фильтрование в инертной атмосфере
Фильтрование под азотом.
Подобную подачу инертного газа через фильтр Шота можно использовать также для измельчения и растирания веществ на ступке (прим. NOBF4)
Фильтрование в инертной атмосфере с использованием специального фильтра, подключенного к линии Шленка. Тип подключения на рисунке упрощен за счет объединения двух линий.
Фильтрование в инертной атмосфере с использованием специального фильтра, подключенного к линии Шленка.
Суспензия подается в воронку через канюлю (обоюдоострую иглу). В качестве колбы приемника выступает склянка Шленка

## Slide 15
Сушка твердых веществ
Вакуум эксикатор. Осушка на неглубоком вакууме над осушителем
Пистолет Фишера. Осушка на вакууме над осушителем при нагревании. Осушитель, к примеру P2O5, следует накрывать асбестовой сеточкой

## Slide 16
Сушка твердых веществ
Упаривание растворителя в системе, подключенной к линии Шленка
Подобная система также подходит для удаления остаточных количеств ДМФА от твердого вещества на масляном насосе. В качестве нагревательного элемента может выступать водяная баня роторного испарителя.
(Шленк не обязателен)
Ротационный испаритель (Как пользоваться вы знаете)
Наиболее эффективно использовать с подключением к чиллеру или с подключенным регулятором давления
Регулятор давления.
Позволяет добиться конденсации легкокипящих растворителей

## Slide 17
Насосы
Водоструйный насос
Вакуум ограничен упругостью паров водяного пара. Остаточное давление 8 - 15 мм.рт.ст. в зависимости от температуры
Ротационный масляный насос.
Всасывает газ, сжимает и выбрасывает за счет действия лопастей.
Крайне чувствителен к любым загрязнениям.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЛОВУШКИ!!!!!!!
1*10-3 - 0,1 мм.рт.ст
Мембранный насос.
Живуч, однако принцип его работы подразумевает циклические изменения объема рабочей камеры, за счет движения гибкой мембраны.
Мембрана подвержена действию паров растворителей.
0,3 - 1 мм.рт.ст

## Slide 18
Устройство простой вакуумной системы
Схема сборки вакуумной линии при использовании водоструйного насоса
Схема сборки вакуумной линии при использовании масляного насоса
Использование охлаждающей ловушки обязательно, однако в раде случаев от дополнительной предохранительной склянки можно отказаться
При использовании мембранного насоса система такая же
Картезианский маностат
Для поддержания постоянного пониженного давления в системе

## Slide 19
Простая перегонка при атмосферном давлении
Схема прибора для проведения простой перегонки при атмосферном давлениии
Холодильник Либиха
Колба заполнена не более чем на 2/3 от функционального обьема
Обязательно «кипятильнички» или «кипелки».
Запаянные сверху длинные, тонкие капилляры
Цеолитовые кипелки
Фарфоровые кипелки
Тонкий капилляр-регулятор кипения с инертным газом (редко с воздухом)
Редко может быть использован якорь магн. меш.
НИКОГДА!!!! Не бросай кипелки в нагретую жидкость. Не закупоривай систему. Не кипяти ЛВЖ на открытой спирали или открытом пламени. Не забывай включить воду в холодильнике. Не доливай пока не охладилось.
ВСЕГДА!!!! Фиксируй соединения. Создавай возможность компенсации избыточного давления и компенсации давления при охлаждении системы.

## Slide 20
Простая перегонка в вакууме
Схема прибора для проведения простой перегонки в вакууме
1 - Насадка Кляйзена, 2 - аллонж
Шлифы хорошо смазаны вакуумной смазкой
В качестве кипелки используется тонкий капилляр, наиболее эффективно если он с керном. После каждого использования тянется новый капилляр. Позволяет контролировать кипение. Подается N2/Ar
Равномерный нагрев масляной бани, колбонагревателя. Если используется колба Кляйзена, равномерный нагрев осуществляется термофеном
НИКОГДА!!!! Не вакуумируй после нагрева колбы. Не включай ток газа через капилляр после нагрева. Не допускай забития и повторного использования капилляра. Не спускай вакуум отключением насоса. Не допускай забивания предохранительной ловушки (жидкий азот охлаждающей ловушки вымораживает воду воздуха)
ВСЕГДА!!!! Смазый шлифы и герметизируй систему. Создавай возможность открыть систему на атмосферу краном. Надежно крепи ВСЕ соединения. Создавай равномерный нагрев.
Колба заполнена не более чем на 1/2

## Slide 21
Насадки для отбора фракций
Аллонж с «выменем»
или «коровкой»
«Паук»
Форштосс Аншютца-Тиле. Обеспечивает возможность стравливания вакуума с локальной части линии и замены колбы - приемника
Какие способы фиксации соединений вы знаете?

## Slide 22
Типы колб для вакуумной перегонки
Колба Кляйзена
Дает высокую степень контроля за нагревом и кипением при использовании хитгана как нагревающего элемента
Ограничена небольшими обьемами
Саблевидная колба
Используется для перегонки веществ, застывающих при комнатной температуре.

## Slide 23
Насадки для перегонки
Насадка Кляйзена
Простая насадка
Насадка Хикмана
Для отгонки небольших (микро) количеств веществ
Насадка для вакуумной перегонки микроколичеств веществ

## Slide 24
Насадки - системы
Позволяют производить кипячение растворителя над «осушителем» и перегонять без разбора системы. Наиболее широко применяются при «сушке» растворителей. Прим: кипячение ТГФ с Na или MeOH с Mg.

## Slide 25
Азеотропная отгонка
Насадка Дина-Старка
Используется для азеотропной отгонки (водоотделения)
Наиболее часто встречается при проведении реакций конденсации в толуоле
Образующаяся азеотропная смесь отгоняется и разделяется в насадке, вода сливается, толуол через отвод возвращается в реакционную массу
Недостатком установки является необходимость постоянного подогрева трубки, обычно их обматывают фольгой и прогревают термофеном.
В продаже есть насадки Дина-Старка с вакуумной рубашкой

## Slide 26
Ректификация
Установка для ректификации высококипящей смеси
Колонка Бруна
Установка для ректификации а- колонкой Вигре, б – насадочной колонной
Что такое насадочные тела (массообменные насадки)?